洛阳市第三人民医院(洛阳职业技术学院第一附属医院）一批眼科设备采购项目拟采购进口产品名称及技术参数清单

| 序号 | 产品名称 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 眼底激光治疗仪 | 一、配置要求：主机、裂隙灯、升降台、护目镜 二、性能要求： 1、临床应用：用于视网膜光凝、小梁成形术、虹膜切开术 2、应用范围：门诊、手术室两用 ▲3、主机要求：裂隙灯与激光原厂一体化生产，需显示在一张医疗器械注册证。 ▲4、激光光纤接入裂隙灯采用内耦合方式接入，采用方形光纤，输出方形光斑 5、控制面板：可移动触摸屏控制 三、技术参数： 1、用户个性化参数设定：≥3组记忆值 2、个性化参数：每组可自定义能量、脉冲间隔和脉冲持续时间 3、激光类型：倍频固态激光技术 4、激光波长：纯连续波，波长532nm 5、激光束投射：经由裂隙照明光路 ▲6、医生保护滤片：原色内置固定滤光片。 7、裂隙灯放大：需有3级放大可调，8/12/20X 8、裂隙高度：1 / 3 / 5 / 7 / 12 / 14 / 15mm，≥7级调节 9、裂隙宽度：0.2 / 0.6 / 1.6 / 4.4 / 15.0 mm，≥5级调节 ▲10、裂隙旋转：-45°/0°/+45°/90°四档可调 11、光斑直径：50－1000um可调节，连续可调，等焦面 12、瞄准光束：红光二极管，波长620-650nm，亮度10级可调，到角膜≤1mW 13、脉冲持续时间（单脉冲）：10-2500ms，CW至角膜处≤180s 14、脉冲间隔：100 - 6000 ms ▲15、接触镜数据库：≥13种预设常用接触镜参数，在设置中可添加 16、冷却方式：采用热电冷却技术 ▲17、激光触发方式≥2种选项：脚踏控制和裂隙灯手控两种方法 18、智能触控：具备裂隙灯控制台触控调节功能，向下、向左、向右，三向调节治疗参数，可调节能量，脉冲持续时间，脉冲间隔 19、数字化治疗报告：选中治疗区域，自动生成 20、报告导出：USB导出 21、语言：具有中文界面功能 |
| 2 | 眼科影像管理系统 | 一、配置要求（主要包含内容、数量）：设备眼科信息化系统、设备连接软件、眼底病分析软件、青光眼分析软件、HIS系统标准接口。 二、性能要求： 1、专为眼科设计的影像数据存储、传输和分析平台，能访问所有的患者检查资料，无论是在本地还是远程，可无缝对接到医生的临床工作中，方便医生对每个病患进行临床评估。可以实现医院各个诊室、检查室、医生办公室信息无缝连接。 2、利用眼科影像管理系统，可以整合患者的检查数据，比如在眼底病领域，可整合分析眼底照、OCTA等多模式影像，数据直接传输至医生工作站电脑，并且对原始数据进行分析整合，形成大数据储存。 3、可对患者治疗前后的影像进行对比，并提供精确分析。 - 技术参数要求 - 1.1设备连接及数据采集模块 1.1.1实现Worklist服务，能将患者信息和患者检查信息直接传输到眼科设备，无需技师二次输入患者检查信息 1.1.2实现同类型DICOM设备间的数据共享，同类型的设备可以互相调阅数据 1.1.3检查结果可以通过该系统的DICOM服务直接传输到数字化平台的服务器 1.1.4经由数据线（串口），眼科检查仪器设备可与该系统直接连接，并实现数据上传，医生可在EMR（HIS）等系统平台中查看检查结果。如眼压计、自动验光仪等 1.1.5眼科设备本身生成的文件，包括：PDF、图片、视频等文件，经由眼科数字化影像管理分析系统把这些文件上传到服务器，同时也可将这些非标准DICOM文件转换为DICOM文件进行存储 1.2登记模块 1.2.1在预约登记工作站可进行检查的登记，并可以将患者信息以Worklist的方式发送到连接的设备 1.2.2系统可以自动更新并加载患者的基本信息和各项检查信息：患者病案号、姓名、性别、检查项目、检查类别等 1.3原始数据查看与分析模块 1.3.1提供临床全面的检查报告浏览模式 1.3.2可在原始的患者图像（如眼底图像）上进行多种数据处理方式，对亮度对比度调节、图像放大、距离测量等操作，数据测量的准确性符合医疗设备的国家和国际标准，并且在不同放大倍率下的测量值均一致，区别于普通图片处理软件的伪测量 ▲1.3.3支持部分设备的Review功能。可以在电脑端实现和设备完全一致的数据分析，可以根据需要选择分析程序，进行前后数据对比分析，疾病进展分析，三维重建等医疗设备级的高级功能 ▲1.3.4临床智能视图。智能识别患者检查时的相关信息，并可以根据临床专业特点，智能的提取相关数据并呈现。系统可自动识别检查类型，以便医生根据临床需要一键调取相关资料。系统能自动记录造影时间，一键实现前后两次的对比随访 ▲1.3.5同类型设备数据的整合分析。实现同类型设备的患者数据共享，可以整合同一患者在不同设备上的检查数据，进行疾病进展预测，前后对比分析等功能 ▲1.3.6跨设备数据的组合分析。整合来自不同设备的患者数据，通过分析数据间的相关性，提供全新的整合数据报告，其结果符合医疗设备的严格要求，能用于临床诊断工作 ▲1.4疾病管理，系统不仅能存储数据，而且可以通过分析数据预判疾病的进展方向，进而可用于疾病治疗评估和治疗方法的改变评估。其数据分析结果应符合医疗设备的要求，并且其准确性必须有一定的研究数据支持 1.5移动端功能，可在移动端（IPAD平板电脑等）随时随地进行影像数据信息的查询和浏览；系统可支持第三方系统的数据共享，亦可以支持移动医护查房系统的数据查看 ▲1.6系统获得CFDA（或NMPA）认证证书 |